二氧化碳检测仪使用注意事项

检测气体：空气中的二氧化碳
检测原理：红外原理
检测方式：固定、在线检测，扩散式测量、泵吸式、流通式可选 带声光报警器
测量范围：0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、20%Vol，50%Vol、100%Vol
分辨率 ：1ppm或0.1%Vol（0-100%Vol）
精　　度：±3%FS

　　产品在使用产品前,请操作者务必,先看使用说明在操作,

1、接通电源前，先将箱内室用酒精擦净，再用紫外灭菌灯或臭氧消毒器，消毒一小时。

　　2、 二氧化碳分析仪 在培养箱使用时需水箱注水才能正常工作。操作方法：插上电源，旋紧加水接头，旋开溢水闷头，将加水水管（用户自备）接入箱体左侧上部加水口，打开电源开关，此时蜂鸣器响，操作面板低水位指示灯亮，当注水至低水位灯灭，继续注水至溢水口，水溢出。关闭电源，拆除接管及加水接头。拉出放水管，放掉约100ml水后塞紧放水闷头，关闭电源开关。

　　3、将二氧化碳专用减压阀装在二氧化碳钢瓶上，接头处不得有漏气现象。将减压阀输出接头套上耐压用胶管，并与二氧化碳培养箱后的进气接头相连接，随后用压紧圈固紧，压紧接头处不得有漏气。二氧化碳检测仪钢瓶气体总阀暂不打开。

　　4、开机步骤 

　　（l）接通电源，总电源开关置“1”，电源接通指示灯亮。

　　（2）将温度设定值调到需要的温度（例如37℃），加热指示灯OUT（绿）应亮，表示正在加热。

　　（3） 将二氧化碳电磁阀开关置”0”（关闭电磁阀，因为在未使用二氧化碳培养箱时CO2气体也未接通，电磁阀长期通电会发烫，影响其寿命），随后将CO2浓度设定为“0.0”。

　　（4）待温度达到设定值后，将二氧化碳钢瓶开启，减压阀上进气压力表指示钢瓶内二氧化碳压力，缓慢的顺时针拧减压阀旋钮，使减压阀输出压力指示为0.05Mpa，指针处于刻线中间。此时设定所需二氧化碳浓度（出厂时调整为0%）,开启二氧化碳进气开关，置“1”，此时即有二氧化碳进入室内。随着浓度升高，LED显示出二氧化碳值，到设定值时电磁阀切断，切换到空气及二氧化碳补气。此时空气流量计浮子应指示在760ml/min（出厂时已调好），二氧化碳流量计浮子应指示在40ml/min出厂时已调好）;若浮子偏离上述数值时，可用调节针阀细调到760 ml/min（空气） 及40ml/min（二氧化碳）准确为止。（在开门后快速恢复时，空气无流量二氧化碳显示值随之变化，这是正常现象）。

　　（5）出厂时流量计指示一般调整为5%±0.3%二氧化碳浓度

　　（6）当温度达到设定值，波动±0.5℃以内， 温湿度记录仪浓度也达到要求后，即可进行细胞培养。放入水盘，使湿度符合要求，自然蒸发一般可达95%。

　　（7）在首次使用本机或较长一段时期停用后再使用，均应按上述要求操作，并且在正式培养前应作箱内污染检查。

　　5、关机关机前应将可燃气体检测仪钢瓶关闭，将二氧化碳进气开关置“1”,然后切断电源。若较长时间不用，则应将水盘取出，将箱内擦干，放尽水箱里的水。在二氧化碳开关置“0”状态下，箱温在37℃时通电两小时保证箱内干燥后，再切断电源。